附件一：
福建医科大学附属第一医院：
本公司自愿参与贵院  奥体院区皮肤美容中心翠绿宝石激光治疗仪闪光灯维修更换服务   项目介绍论证，在此郑重承诺本公司持有合法的企业营业执照，及以下相关材料内容真实、合法、有效。
1、 营业执照复印件并加盖公章（需清晰可见）

2、 项目报价（需包含维保服务人工费、配件费、运费、安装调试费、差旅费、税费等一切费用）。

3、 供应商维修服务方案（依我院公示的项目要求进行响应，方案需包含但不仅限于以下几个方面）
（一）、服务内容
1.设备名称：翠绿宝石激光治疗仪，型号：Picosure，合同期内更换8对闪光灯；
2.投标人在国内有专业的维修队伍，负责本项目维修的工程师均为专业的设备维修工程师，接受过系统的维修专业培训，能够完成所有维修任务，所有维修工具由中标人自行采购。投入本项目的专业维修服务工程师≥1名，提供工程师的名单、联系方式。工程师须持有翠绿宝石激光治疗仪维修技术的培训证书（若为国外培训证书，必须附上中文翻译件）。（提供相关佐证材料）
★3.维修后的设备，其性能指标应全面恢复至原出厂技术参数，相关参数符合国家质量检测标准，中标人须确保整机功能完好、运行稳定，可完全满足临床的正常使用要求。
★4.更换的备件必须是原厂同品牌同型号全新备件，备件采购渠道应符合国家相关法律、法规要求，来源可追溯，投标时须提供备件采购渠道说明及供货能力承诺函。
5.备件时效要求:投标人在国内设有专业、充足的设备零备件仓库，设备故障发生后，中标人负责备件的调配、发送和运输，确保备件48小时内到达设备现场，如遇特殊情况双方协商解决。
6.具备维修服务专线电话，提供7×24小时（全年365天无休）维修服务热线支持。（提供联系号码）
7.保修期内，接到设备报修后1小时内响应，电话、网络远程服务无法解决的，迅速派遣工程师前来分钟维修，工程师须在12小时内到达设备现场进行检修。
8.更换的闪光灯质保期为：使用次数达到600万次脉冲/对；
9.在报修期内，每月提供至少一次设备整机上门巡检保养检测服务；
10.每次闪光灯更换完成后，供应商工程师向设备与医用材料管理处提供书面报告。包括但不限于维修记录、配件更换明细、检测报告等）
11.需要提供1对闪光灯置于设备与医用材料管理处应急备用。
（二）、激光器零件（闪光灯）技术要求：
1.更换闪光灯后，需校准能量达到设备参数标配波长700-800nm
2.更换闪光灯后，需校准能量达到设备参数脉宽长度500-900ps
3.更换闪光灯后，需校准能量达到设备参数脉冲能量165-200mJ
4.闪光灯工作电压500V-1000V
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